ΦΙΛΤΡΑ MHXANIKA ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ, ΜΟΝΗΣ ΠΤΥΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ(PLEATED) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Tα φίλτρα πρέπει να πληρούν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

· Να είναι υδρόφοβα, μηχανικά,  πτυχόμενης μονής μεμβράνης, αντιμικροβιακά BFE  > 99,999%.και αντιικά VFE > 99,999%.

· Με συμπεριφορά φίλτρου, (χωρίς να επιστρέφει ύγρανση) όταν χρησιμοποιείται στην είσοδο / έξοδο του αναπνευστήρα.
· Nα έχουν Μinimal Tidal Volume 180 - 200ml.
· Να κατακρατούν τον ιό SARS και αιμοπτύελα. 

· Σε διαφανές περίβλημα.

· Η τιμή διείσδυσης -Salt Penetration - στο Test BSFilters (με σωματίδια NaCL) να μην είναι μεγαλύτερη από 0,012% (απόδοση 99,988%).

· Να είναι ελαφρά, έως 38gr, όχι ογκώδη και  με νεκρό χώρο αυστηρά < 65ml.
· Με οπή καπνογραφίας, καπάκι και θηλιά συγκράτησης, για αποφυγή απώλειας και διασποράς.

· Ενηλίκων - Latex Free.
· Χωρίς προέκταση, για προστασία των εξόδων του αναπνευστήρα.

· Να έχουν πιστοποίηση ISO.
· Nα φέρουν κωδικό CE.
